# 一、项目概况

1.项目名称：郑州大学口腔医学院留学生仿头模实验室采购项目

2.标（包）段划分：共1个包

3.采购预算（最高投标限价）：2000000元

4.质量要求：合格，符合国家、行业规定的规范标准。

5.交货期：合同签订生效后25个日历天（包括安装、调试、培训、验收等）

6.质保期：自验收合格之日起3年

7.验收方式：详见合同条款

8.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔临床模拟教学实习系统（教师机） | 1 | 套 |  |
| 2 | 口腔临床模拟教学实习系统（学生机） | 25 | 台 | 核心产品 |
| 3 | 空压机配套设备和设施 | 1 | 项 |  |

9.服务要求：以上所有设备的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。

# 二、技术参数

口腔临床模拟教学实习系统（教师机）参数要求：

| 序号 | 分类 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仿真头模部件 | - 要包含平均值颌架、面罩和头颅盖，配备仿真肩体。头盖骨采用侧翻式开闭，与咬合器采用隐藏式螺纹固定。头颅与肩体需采用球形接头，可随意调整头模上下左右的角度。 - 配备的平均值咬合器前伸髁道斜度≥30度，侧方髁道斜度≥15度，两侧髁头间距离≥110mm，Bonwill三角≥110mm，带有模拟人耳，可上面弓，可模拟下颌数据转移。 - ★配备的上下颌标准28颗牙列模型须采用亚洲人牙齿形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位。配套牙齿要与医师考试专用牙齿相同。 - ▲要求配备的上下颌牙齿模型牙龈由硅橡胶制成，可拆卸和更换。可选配≥3种不同颜色的牙龈。（须提供相关证明材料） - ▲配备模拟面罩空间模拟人体，要有密闭防水功能，可存储手机出水，牵拉力值：≥130N。（须提供相关证明资料） - 配备模拟人体参数的平均值咬合器，其根据人体解剖学要求设置眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，髁球可以平滑移动模拟下颌运动,颌间距调节器开口范围：50mm到22mm之间，可以满足全开口和半开口。 - ★配备实习模型与咬合器须采用隐藏式螺纹固位，与头颅采用磁吸附式固位装置连接，并设置隐藏可弹式顶出按键。 - ▲配备模型安装采用磁吸附式固位装置连接（非螺丝固位或磁吸后手动抠出），吸磁总力：≥12KG。（须提供相关证明资料） - ▲配备的种植模型特点与功能要求：（须提供相关证明资料） - 上颌模型要有鼻底特征。 - 上颌模型有上颌窦和上颌窦膜特征，可行上颌窦底提升术。 - 上颌右侧远端末端游离，外侧骨壁薄，可行上颌窦底外侧壁提升。 - 上颌左侧可行经牙槽脊顶上颌窦底内提升。 - 上颌前牙区为程度较重的刃状骨缺损，可行GBR手术。 - 上颌骨腭部有切牙孔、腭大孔特征。 - 上颌腭部软组织要包含腭皱、切牙乳突、腭中缝等特征。 - 下颌模型的舌底部分是独立的，在钻削时侵犯舌底时需有带颜色的切削屑产生作为提示。 - 下颌模型下颌骨有颏孔特征，后牙区骨质内部要有下颌神经管穿过的特征，钻削时侵犯下颌神经管时需有带颜色的切削屑产生作为提示。 - 下颌前牙区有下颌切牙神经管特征。颏部取骨侵犯到下颌切牙神经管时需有带颜色的切削屑产生作为提示。 - 下颌前牙区为程度较轻的刃状骨缺损，可直接种植体植入，可行GBR手术。 - 下颌右侧后牙末端游离，垂直方向骨吸收严重，可行植骨、GBR。 - 上、下颌骨质拥有外层的骨皮质特征和内部的骨松质特征，骨质分类介于2~3类骨。 - 模型本身可拍摄CT片以辅助手术方案的制定，并可依据CT数据设计、制作数字化种植手术导板。模型的牙龈软组织具有弹性且与骨组织结合紧密，可切开、翻瓣、牵张、缝合。 - 模型底部要安装磁性吸附装置，可与仿头模通过磁铁连接固定。 - 上下颌安装螺母嵌件，可通过咬合器连接固定具有咬合功能。 |
| 2 | 仿真治疗部件 | - 系统收纳：设备收纳后位置尺寸600～650（L）×500～550（W）×950～1100（H）mm，系统主体和挂架系统要能够全部推入桌子下方进行收纳。 - ★动力系统：系统整机须为无电路设施，躯体俯仰升降以气动弹簧驱动，可垂直升降650～850mm及俯仰角度-5°～90°调节。 - 挂架系统:具备一体式医生侧挂架系统，挂架系统要有4个挂架位（包含三用枪、高速手机接口、低速手机接口、吸唾器） - 挂架系统:具备一体式助手侧挂架系统，挂架系统要有4个挂架位（三用枪、吸唾器、预留挂架2个） - ★升降一体性：要求挂架系统将跟随系统柜一起升降，满足使用者在不同体位情况下均可以使用挂架上器械，配有拉手便于使用者调整挂架位置。 - 脚踏系统：配有的脚踏系统可驱动手机系统工作（手机驱动及喷雾，供水切换），并可以悬挂收纳。 - 器械托盘：200～300（L）×150～200（W）×8～15（D）mm可拆卸清洗。 - 供水系统：可以选择多种供水方式，如：内循环水瓶供水/外循环水管供水。 - ★一气化系统锁定设计：系统有一气锁定设计，设备在通气使用状态时，整机可牢固吸附于地面，无法移动。 - ▲集污系统：设备要自带集污阀，使用者可以定期清理。（须提供相关证明资料） |
| 3 | 工作台部件 | - 主体表面平板结合处应无明显间隙，无螺钉外露，带有隐藏式多媒体走线装置。 - 系统操作工作台桌体尺寸：≥1200*600*800mm（全钢结构） - 要配备隐藏式电源6位5孔供电插座。 |
| 4 | 医师椅部件 | - 医师椅载重≥135KG，升降420－530mm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。 |
| 5 | 手机部件 | - 行业通用高速手机1把。通用按压式四孔接口，可进行≥134°高温压着空灭菌消毒。 - 行业通用低速直机、弯机、马达1套。通用四孔接口，可进行≥134°高温高压灭菌消毒。 |
| 6 | 多媒体示教部件 | - 用于教师对学生进行影像和语音示教，从而形成一个可以使教师和学生实现语音和影像的实时互动平台。该平台可以让学生通过显示器能实时的看到教师的示范性操作，教师可通过音视频等多媒体手段给予学生实时讲解；同时系统可以将教师机上的所有教师操作进行实时录制和传输，并进行保存，以供日后编辑，查阅和播放。 - 放大倍数：≥40倍 - 光圈：自动或手动 - 对焦模式：自动或手动 - 最佳工作距离：450～750mm； - 数字变焦：≥12倍； - 分辨率：全高清≥1920×1080P； - 灯光：≥4颗白光LED，LED灯75%光衰寿命：≥50000小时 - ▲软件显示：可通过软件实现灯光调节，示教仪镜头放大缩小和对焦和镜头的开和关，避免移动镜头导致镜头抖动。（须提供软件界面截图） - 软件和控制系统：控制系统包括示教仪硬件按钮控制和软件控制，由电脑主机来采集和记录教学操作的视频内容，可以通过内置的软件和学生进行音视频互动。软件可实现实时录像，图像水平垂直镜像功能，图像抓拍截图，全屏截图功能和视频回放功能。 - 软件定位：可通过软件开启十字对焦模式，对所要拍摄的物体进行精准自动对焦。 - ▲软件自动更新：软件在联网状态下，能实现自动更新。（须提供软件界面截图） - ▲软件用户权限事宜：软件中要含有系统管理员和普通用户两种功能，系统管理员能够管理普通用户的账户，同时能够参阅所有普通用户录制的视频；普通用户能够使用软件录制视频，同时只能查看自己账户录制的视频，不能查看其它普通用户录制的视频。（提供软件界面截图） - 语音互动：由音响系统、功放系统、无线手持麦克风、机柜等组成。 |
| 7 | 配套部件 | - ▲配套教学模型可涵盖国家卫生健康委员会“十三五”规划教材//全国高等学校教材（口腔医学类专业用）至少十个学科配套模型（口腔修复学、牙体牙髓病学、口腔颌面外科学、牙周病学、儿童口腔医学、口腔预防医学、牙合学、口腔种植学、口腔解剖生理学、口腔颌面医学影像诊断学）满足口腔医学生教学需求种类≥70。（须提供相关证明资料） - ▲在线视频教学功能要求：教学视频数量：≥200个（每周更新至少1个课程视频，持续至少1年），包含课程内容：牙体牙髓、口腔颌面外科、口腔预防医学、口腔修复学、护理、可摘活动修复义齿、全口义齿、固定修复、口腔执业医师资格考试等真人实际操作课程视频内容（非虚拟/3D课程视频），MP4格式，4K超高清画面，无需下载手机、电脑端都可支持登录网址在线观看。（须提供软件界面截图） |

口腔临床模拟教学实习系统（学生机）参数要求：

| 序号 | 分类 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仿真头模部件 | - 要包含平均值颌架、面罩和头颅盖，配备仿真肩体。头盖骨需采用侧翻式开闭，与咬合器采用隐藏式螺纹固定。头颅与肩体采用球形接头，可随意调整头模上下左右的角度。 - 配备的平均值咬合器前伸髁道斜度≥30度，侧方髁道斜度≥15度，两侧髁头间距离≥110mm，Bonwill三角≥110mm，要带有模拟人耳，可上面弓，可模拟下颌数据转移。 - ★配备的上下颌标准28颗牙列模型须采用亚洲人牙齿形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位。配套牙齿与医师考试专用牙齿相同。 - ▲配备的上下颌牙齿模型牙龈由硅橡胶制成，可拆卸和更换。可选配≥3种不同颜色的牙龈。（提供相关证明材料） - ▲配备模拟面罩空间模拟人体，有密闭防水功能，可存储手机出水，牵拉力值：≥130N。（须提供相关证明资料） - 配备模拟人体参数的平均值咬合器，其根据人体解剖学须设置眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，髁球可以平滑移动模拟下颌运动,颌间距调节器开口范围：50mm到22mm之间，可以满足全开口和半开口。 - ★配备实习模型与咬合器采用隐藏式螺纹固位，与头颅采用磁吸附式固位装置连接，并设置隐藏可弹式顶出按键。 - ▲配备模型安装采用磁吸附式固位装置连接（非螺丝固位或磁吸后手动抠出），吸磁总力：≥12KG。（须提供相关证明资料） |
| 2 | 仿真治疗部件 | - 系统收纳：设备收纳后位置尺寸600～650（L）×500～550（W）×950～1100（H）mm，系统主体和挂架系统能够全部推入桌子下方进行收纳。 - ★动力系统：系统整机须为无电路设施，躯体俯仰升降以气动弹簧驱动，可垂直升降650～850mm及俯仰角度-5°～90°调节。 - 挂架系统:具备一体式医生侧挂架系统，挂架系统具有4个挂架位（包含三用枪、高速手机接口、低速手机接口、吸唾器） - ★升降一体性：要求挂架系统将跟随系统柜一起升降，满足使用者在不同体位情况下均可以使用挂架上器械，配有拉手便于使用者调整挂架位置。 - 脚踏系统：配有的脚踏系统可驱动手机系统工作（手机驱动及喷雾，供水切换），并可以悬挂收纳。 - 器械托盘：200～300（L）×150～200（W）×8～15（D）mm可拆卸清洗。 - 供水系统：可以选择多种供水方式，如：内循环水瓶供水/外循环水管供水。 - ★一气化系统锁定设计：系统须具有一气锁定设计，设备在通气使用状态时，整机可牢固吸附于地面，无法移动。 - ▲集污系统：设备要自带集污阀，使用者可以定期清理。（须提供相关证明资料） |
| 3 | 工作台部件 | - 主体表面平板结合处应无明显间隙，无螺钉外露，带有隐藏式多媒体走线装置。 - 系统操作工作台桌体尺寸：≥1200*600*800mm（全钢结构）。 - 要配备隐藏式电源6位5孔供电插座。 |
| 4 | 医师椅部件 | - 医师椅载重≥135KG，升降420－530mm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。 |
| 5 | 手机部件 | - 行业通用高速手机1把。通用按压式四孔接口，可进行≥134°高温压着空灭菌消毒。 - 行业通用低速直机、弯机、马达1套。通用四孔接口，可进行≥134°高温高压灭菌消毒。 |
| 6 | 工作灯部件 | - 照明系统须为LED无影灯，采用非接触式传感方式调节亮度，无级调节灯光亮度，以适应不同情况下需求。 - 灯光亮度记忆，用户调整到合适灯光后，关闭无影灯，当重新开启时灯光恢复至原有调整好的亮度，方便学生使用。 |
| 7 | 配套部件 | - ▲配套教学模型可涵盖口腔全科培训“第一阶段”、“第二阶段”相关学科实训科目要求便于后期采购训练使用。（须提供相关证明资料） （1）第一阶段 1.口腔颌面外科包含实训科目模型：口内伤口缝合、拆线、上牙槽后神经阻滞麻醉、下牙槽神经阻滞麻醉、脓肿切开引流术、各类牙拔除术、颞下颌关节复位等、阻生牙拔除术。 2.牙体牙髓病包含实训科目模型：前牙充填（活髓）、后牙充填（活髓）、根管治疗、前牙美学树脂修复。 3.牙周病包含实训科目模型：牙周检查、诊断及综合治疗设计、菌斑控制的指导（包含对正畸、修复患者）、全口龈上洁治（手工洁治）、全口龈下刮治和根面平整。 4.口腔修复包含实训科目模型：可摘局部义齿修复、各类桩核的修复、冠桥的修复（单位） 5.口腔颌面影像包含实训科目模型：牙片投照、其他口腔X线片、CT片判读。 6.口腔预防包含实训科目模型：预防性充填、局部用氟化物防龋、窝沟封闭、口腔健康教育、龋病牙周病流行病学调查设计、社区口腔调研或宣教。 （2）第二阶段 1.牙体牙髓病包含实训科目模型：前牙充填（活髓）、后牙充填（活髓）、根管治疗（包含根管在治疗）、前牙美学树脂修复、根尖外科手术。 2.牙周病包含实训科目模型：牙周检查、诊断及综合治疗设计、菌斑控制的指导（包含对正畸、修复患者）、全口龈上洁治、全口龈下刮治和根面平整、牙龈切除术、牙龈翻瓣术/牙冠延长术。 3.儿童口腔病包含实训科目模型：乳牙拔除、乳恒牙龋齿充填术、间接牙髓治疗术、乳牙牙髓摘除术、儿童橡皮障隔湿术、年轻恒牙牙髓治疗、乳牙牙髓切断术、间隙保持器、儿童牙外伤处理。 4.口腔颌面外科包含实训科目模型：普通牙拔除、困难牙拔除（死髓牙、残根或残冠）、阻生牙、埋伏牙拔除、软组织肿物切除术、间隙感染切开引流术、清创缝合术、 5.口腔修复包含实训科目模型：可摘局部义齿修复、贴面、嵌体、冠、桥修复（单位）、各类桩核的修复、总义齿（含单颌）的修复。 6.口腔正畸包含实训科目模型：选修正畸住院医师培训的部分相关课程:了解错畸形的病因、分类、诊断和矫治原则;熟悉与本学科相关错畸形的正畸治疗方法。临床见习:观摩活动矫正器的制作、固定矫治器临床简单操作(包括粘带环、结扎、粘托槽等),学会托槽、颊管脱落后的临时处理方法。 - 学生端要求：显示器尺寸：≥21.5寸，分辨率：≥1920×1080，视频输出口：HDMI，需要与教师机连接视频数据同步。（显示器具备节能与环保证书） - ▲整机应具备可作为国家级口腔技能比赛用品的资格及比赛设施，可助于用户进行国家级口腔技能大赛的申办和使用。（需提供近2年内≥10个全国性或省级口腔技能比赛证明文件） |

空压机配套设备和设施要求：

| 序号 | 分类 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机设备 | 1、压缩机技术要求： 1）气体介质：Air 空气 2）机组重量：≤460kg 3）环境温度：≤46℃ 4）排气量：≥3.4m³/min 5）排气压力：≥0.80Mpa 6）传动方式：直联传动 7）电机功率：≥22Kw 8）电源：380V/50Hz/3Ph 9）防护等级：IP54 10）电机绝缘等级：F 级 11）智能控制器：远程监控、加卸载、自动控制、状态显示、数据储存 12）冷却方式： 风冷 13）噪音：62±3dB(A) 14）机组重量：≤460kg 2、冷干机技术要求： 1）机组重量：≤45kg 2）电机功率：≥0.52Kw 3）电源：220V/50Hz 4）最大产气量：≥3.4m³/min 3、储气罐技术要求： 1）容积：≥1m³ 2）材质：碳钢材质 4、过滤器技术要求（4个）： 油过滤器（2个）、粗过滤器（1个）、精过滤器（1个） |
| 2 | 配套设施施工要求 | - 给水管材质要求采用PPR管或以上，主管采用直径25mm，支管采用直径20mm。一层一路一总阀。必须做闭水试验和通水试验。 - 排水管材质要求采用UPVC管或以上，直径≥50mm。排水坡度不小于5‰。暗敷铺设横平竖直，规范铺设。使用前需对管口进行封闭保护，以防杂物进入。 - 气管材质采用PPR管或以上，直径要求：20mm，一层一路一总阀。必须做气体压力试验和通气试验。暗敷铺设横平竖直，规范铺设。 - 所用电线须为阻燃铜线，线路必须有接地线，需有漏电保护装置。 - 所有开关面板要工整平齐，无松动。 - 空压机房墙体需用实心砖砌筑，门窗密闭严实，墙体和门窗做隔音处理，需做通风降温措施，有独立排风通风措施。 |