河南省荣康医院脑电治疗仪(A620)采购项目更正公告附件

一、原招标文件第4章供应商须知资料表

| 19.4 | 评标委员会成员人数：5人。 评委会成员由评审专家和采购人代表等5人组成。其中采购人代表1人，评审专家4人，评审专家从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。 |
| --- | --- |

更正为：

| 19.4 | 评标委员会成员人数：7人。 评委会成员由评审专家和采购人代表等7人组成。其中采购人代表2人，评审专家5人，评审专家从河南省政府采购专家库中随机抽取。 |
| --- | --- |

二、原招标文件第5章采购需求“三、采购清单及技术参数”

设备名称：脑电仿生电刺激仪（A620）

★1.相关适应症：非器质性失眠患者的辅助治疗，特别适用于因脑电及神经递质紊乱的相关睡眠及情绪问题。

★2.生物电输出特性，由α、β、θ等脑电成份数字频率合成仿脑电波生物电自颅外无创电刺激，在国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证书》上必须明确表示。新一代的合成生物电，过滤无用杂波。

★3.刺激电流（仿脑电波）具有超慢波成份。

★4.最大输出电流均方根(r.m.s)值≤18.01mA（允差±15%）。

5.输出最大输出电流峰-峰值≤25.74mA（允差±15%）。

6.输出开路最大电压峰-峰值不大于100V。

7.频谱范围:1～100Hz。

8.液晶显示屏、数字显字、中文界面、即时输出频段同步显示（便于临床动态观察病人情况）。

9.5路以上（含5路）独立输出（物理隔离）能同时治疗5个以上（含5个）患者。

10.强度显示按实际强度增强等分表示，采用LCD图腾柱显示，强度调节分32级。

11.机车一体化，每机配送相应治疗椅5个以上（含5个）。

12.具有软硬件升级功能，可在本机上直接升级。

★13．内置数字音乐播音器，在输出电刺激电流期间，可同时提供音频信号。

14.三种治疗模式（定时、连续、睡眠），四种治疗类型。

15.治疗时间在1-120分钟内可随意调节，步长1分钟。

售后服务

1.设备使用三年内出现问题免费维修。

2.设备出现故障2小时内响应远程进行技术指导，如不能解决问题24小时至现场解决问题，48小时内不能恢复正常使用需提供原机备用机。

3.免费组织人员培训，直至能熟练操作。

4.定期组织专家进行技术指导。

5.每机配送备用导联线一套。

- 更正为：

设备名称及采购数量：脑电仿生电刺激仪（A620），9台

★1.相关适应症：非器质性失眠患者的辅助治疗，特别适用于因脑电及神经递质紊乱的相关睡眠及情绪问题。

*2.生物电输出特性，由α、β、θ等脑电成份数字频率合成仿脑电波生物电自颅外无创电刺激，在国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证书》上必须明确表示。新一代的合成生物电，过滤无用杂波。

*3.刺激电流（仿脑电波）具有超慢波成份。

*4.最大输出电流均方根(r.m.s)值≤18.01mA（允差±15%）。

5.输出最大输出电流峰-峰值≤25.74mA（允差±15%）。

6.输出开路最大电压峰-峰值不大于100V。

7.频谱范围:1～100Hz。

8.液晶显示屏、数字显字、中文界面、即时输出频段同步显示（便于临床动态观察病人情况）。

9.5路以上（含5路）独立输出（物理隔离）能同时治疗5个以上（含5个）患者。

10.强度显示按实际强度增强等分表示，采用LCD图腾柱显示，强度调节分32级。

11.机车一体化，每机配送相应治疗椅5个以上（含5个）。

12.具有软硬件升级功能，可在本机上直接升级。

*13．内置数字音乐播音器，在输出电刺激电流期间，可同时提供音频信号。

14.三种治疗模式（定时、连续、睡眠），四种治疗类型。

15.治疗时间在1-120分钟内可随意调节，步长1分钟。

售后服务

1.设备使用三年内出现问题免费维修。

2.设备出现故障2小时内响应远程进行技术指导，如不能解决问题24小时至现场解决问题，48小时内不能恢复正常使用需提供原机备用机。

3.免费组织人员培训，直至能熟练操作。

4.定期组织专家进行技术指导。

5.每机配送备用导联线一套。

三、原招标文件第6章资格审查/评标方法和标准中的“符合性审查表”

| 12 | 其他情况 | 未发现投标文件含有采购人不能接受的情况 |
| --- | --- | --- |

更正为：

| 12 | 加★号的实质性技术参数 | 符合第5章采购需求的要求 |
| --- | --- | --- |

四、原招标文件第6章资格审查/评标方法和标准“评标标准”

- 报价部分（30分）

| 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他有效投标人的最终评标价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最终评标价）×30 2.有效投标人最终评标价=投标报价×（100%-中小企业价格优惠系数） 注： 1、如供应商满足本招标文件规定的小微、监狱、残疾人企业的，报价给予10%的扣除（四舍五入保留2位小数），进行报价得分的计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 2、在评标过程中评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过响应性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |

2、商务（综合）评分25分

| 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 （9分） | 供应商或生产商提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标产品同品牌同型号业绩合同，每提供一份得3分，最多得9分。评标时每一份业绩需同时提供完整的合同；中标通知书及中标公告截图，不提供或提供不全者不得分。 | 9 |
| 售后服务及培训方案（9分） | 售后服务及培训方案：至少包括免费服务年限、技术支持范围、巡检服务、故障响应时间及保障措施、人员配备及人员培训等内容。 1、售后服务及培训方案详细，售后服务体系和质保期内售后服务内容考虑周全，针对性强，得9分。 2、售后服务及培训方案比较详细，售后服务体系和质保期内售后服务内容考虑比较周全，针对性比较强，得6分。 3、售后服务及培训方案不详细，售后服务体系和质保期内售后服务内容考虑不周全，针对性不强，得3分。 4、未提供不得分。 | 9 |
| 质保期 （3分） | 质保期满足招标文件要求的，不得分；在满足招标文件基础上每 延长1年得1分；延长2年得2分；延长3年得3分，最多得3分。注：延长不足1年者，不得分。承诺中标后提供原厂保修承诺书（提供承诺书）。 | 3 |
| 质保期外服务承诺 （2分） | 质保期外服务承诺符合项目特点，全面、具体、详细、切实对招标人有利的得2分；承诺不全面、不具体或者针对性不强，对招标人没有切实有利影响的，得1分，没有不得分。 | 2 |
| 节能/环保清单产品（2分） | 1.所投产品具有有效的节能产品认证的1分/个，本项最高得1分。 2.所投产品具有有效的环境标志产品认证的1分/个，本项最高得1分。 注：投标文件中提供处于有效期内的节能/环境标志产品认证证书扫描件或该产品在中国政府采购网或全国认证认可信息公共服务平台上查询到的相应网页截图）。 | 2 |

3、技术评分45分

| 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格响应程度（30分） | 货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得满分30分； 标注★的技术指标每一条不满足（负偏差）扣3分，非标注★的技术指标每一条不满足（（负偏差））扣1分，扣完为止。 注：投标人必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的检验报告或产品说明书或技术白皮书、彩页或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。 | 30 |
| 设备工艺 （8分） | 根据项目特性结合各设备制造工艺、稳定性、产品操控性、性能 及技术先进性等进行打分； 产品制造工艺、稳定性好,产品操控性、性能、技术先进性和安 全性(操作维修安全等)高的得8分；产品制造工艺、稳定性较 好，产品操控性、性能、技术先进性和安全性(操作维修安全等) 较高的得5分；产品制造工艺、稳定性、产品操控性、性能、 技术先进性安全性(操作维修安全等)一般的得2分，不满足项 目要求或未提供的不得分。 | 8 |
| 备品备件保障措施（5分） | 备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求的，得5分；缺乏针对性和可靠、有效的技术组织措施的，基本能够满足项目要求的，得3分；完全不能满足项目要求的，不能完全满足项目要求的得1分，不满足项目要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 针对分析的突发状况提供的应急预案（2分） | 针对分析的突发状况提供的应急预案科学严谨得2分；针对分析的突发状况提供的应急预案合理可行得1分；针对分析的突发状况提供的应急预案需进一步完善得0.5分；未提供者不得分。 | 2 |

更正为：

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成（总分100分） | 报价得分：30分 技术部分：59分 商务部分：11分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 报价得分（30分） | 投标报价评分标准 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他有效投标人的最终评标价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最终评标价）×30 2.有效投标人最终评标价=投标报价×（100%-中小企业价格优惠系数） 注： 1、如供应商满足本招标文件规定的小微、监狱、残疾人企业的，报价给予10%的扣除（四舍五入保留2位小数），进行报价得分的计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 2、在评标过程中评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过响应性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2（2） | 技术部分（59分） | 投标主要设备技术指标的响应程度：50分 | 投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得满分50分，重要参数，每有一项不满足扣10分。一般参数，每有一项不满足扣1分，扣完为止。重要参数是指加*号的参数。 注：对于招标文件明确要求投标人提供第三方检测报告或有效技术证明材料的技术条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件技术条款要求的第三方检测报告或有效技术证明材料作为投标文件的一部分，以证明所投产品技术参数满足招标文件的技术条款，未按要求提供的，视为该项技术条款不满足；对于招标文件未明确要求投标人提供第三方检测报告或有效证明资料的技术条款，如投标人未提供相关技术证明材料，且在技术偏差表填写“满足”的，视为投标人已承诺满足该项技术条款，因虚假应标产生的一切后果由投标人自行承担。 |
|  |  | 设备制造工艺、稳定性：3分 | 设备制造工艺、稳定性从以下3点进行评审（包括但不限于）： 1.设备制造工艺； 2.设备制造稳定性； 3.设备制造安全性（操作维修安全等）； 根据以上设备制造工艺、稳定性、安全性，内容完整、描述详细，完全符合采购需求得3分，每缺一项内容扣1分，每有一项不符合或者描述不够详细、不够完整的扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 供货方案：3分 | 供货方案从以下3点进行评审（包括但不限于）： 1.实施计划； 2.工作流程； 3.供货措施； 根据以上供货方案，内容完整、描述详细，完全符合采购需求得3分，每缺一项内容扣1分，每有一项不符合或者描述不够详细、不够完整的扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 安装、调试方案：3分 | 安装、调试方案从以下3点进行评审（包括但不限于）： 1.设备安装调试； 2.试运行测试； 3.运行维护； 根据以上安装、调试方案，内容完整、描述详细，完全符合采购需求得3分，每缺一项内容扣1分，每有一项不符合或者描述不够详细、不够完整的扣0.5分，扣完为止。 |
| 2.2.2（3） | 商务部分（11分） | 类似业绩：1分 | 提供投标人（或所投产品生产制造商）2021年1月1日以来有过本项目所投同品牌设备供应经验的（合同甲方须为货物使用单位）业绩合同，每提供1份得1分，最高得1分，没有不得分（以合同签订时间为准）。 |
|  |  | 售后服务方案：5分 | 售后服务方案从以下5点进行评审（包括但不限于）： 1.售后服务方案内容； 2.售后服务人员配备； 3.售后服务计划； 4.故障响应时间； 5.售后服务设备； 根据以上售后服务方案，内容完整、描述详细，完全符合采购需求得5分，每缺一项内容扣1分，每有一项不符合或者描述不够详细、不够完整的扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 质保期内保证措施：4分 | 质保期内保证措施从以下2点进行评审（包括但不限于）： 1.发生质量问题的应对措施； 2.突发状况发生后的改进措施； 根据以上质保期内保证措施，内容完整、描述详细，完全符合采购需求得4分，每缺一项内容扣2分，每有一项不符合或者描述不够详细、不够完整的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 节能清单产品：0.5分 | 所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强制采购节能产品的，加0.5分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
|  |  | 环保清单产品：0.5分 | 所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品的，加0.5分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
| - 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |

五、其他内容不变。

六、请潜在投标人及时在河南省公共资源交易系统下载更正后的采购文件。

2025年8月8日