河南理工大学矿山灾害分布式低频声波传感监测预警系统项目采购合同书

备案编号：HPU政采-2025-40

采购编号：豫财招标采购-2025-1338

供方：河南轩博科教设备有限公司        签约时间：2025年12月3日

需方：河南理工大学                    签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据河南省国贸招标有限公司签发的招标文件[采购编号：豫财招标采购-2025-1338号]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标文件和供方投标文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为矿山灾害分布式低频声波传感监测预警系统（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币         6895000.00元（大写： 陆佰捌拾玖万伍仟元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。

二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。

货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款执行（详见附件三）。

三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起2年内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学测绘学院指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。

四、技术资料

合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。

如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

七、验收

1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。

2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

八、人员培训

供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。

九、付款方式及期限

1.货物合同签订后，需方向供方支付合同额20%的预付款（¥ 1379000.00元），货物到达合同约定的交货地点并开箱验收合格后，需方向供方支付合同额 50%的货款（¥ 3447500.00元），货物经调试运行后并经供、需双方正式验收合格后，需方向供方支付剩余货款（¥ 2068500.00元）。

2.在支付预付款前，供方需按合同总金额开具真实、合法的发票。

十、免税

免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

十一、知识产权

供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。

十二、本合同的组成文件

本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。

十三、违约与索赔

供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。

需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。

| 附件 一、货物规格价格一览表 二、货物主要技术参数 三、售后服务计划书 四、到货开箱验收报告 |  |
| --- | --- |

附件一

货物规格价格一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及制造商 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DAS光学解调仪 | 品牌：智地感知 型号：ZD-DAS 制造商：智地感知（合肥）科技 有限公司 | 2台 | 1300000 | 2600000 |  |
| 2 | DTS | 品牌：智地感知 型号：ZD-DTS 制造商：智地感知（合肥）科技 有限公司 | 1台 | 400000 | 400000 |  |
| 3 | 多模光纤传感光缆 | 品牌：江苏华能 型号：GX-GG- 2B1- 2A1a-B- 11x11 制造商：江苏华能电缆股份有限公司 | 1500米 | 100 | 150000 |  |
| 4 | 大数据采集与存储平台 （共8套） | 品牌：智地感知 型号：定制 制造商：智地感知（合肥）科技 有限公司 | 2套 | 410000 | 820000 | 套1套2 |
|  |  |  | 4套 | 280000 | 1120000 | 套3套4套5套6 |
|  |  |  | 2套 | 80000 | 160000 | 套7套8 |
| 5 | 灾害地质力学模型和预警系统 | 品牌：智地感知 型号：/ 制造商：智地感知（合肥）科技 有限公司 | 1套 | 1645000 | 1645000 |  |
| 合计：人民币小写：6895000.00元整；大写：陆佰捌拾玖万伍仟元整 |  |  |  |  |  |  |

附件二

货物主要技术参数

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DAS光学解调仪 | 光学解调仪主要包括光学主机、解调主机及数据信号采集系统。光学主机包括窄线宽激光器、声光调制器、射频驱动器、光纤放大器、光学机箱等核心模块，可以通过软件配置光纤放大器的放大增益。 |
|  |  | ★（1）解调距离：有效观测长度≥50.2km。 |
|  |  | （2）通道数为1分布式声波，符合。 |
|  |  | ★（3）光纤接口类型：FC/APC，符合。 |
|  |  | ▲（4）频率范围：0.001 Hz~100kHz；最高采样率：200kHz；采样最小空间分辨率：0.025m；本底噪声水平：≤20pε@（1Hz~10Hz）；动态范围118dB；波形保真度：≥99.9%；功率：≤70W。 |
|  |  | （5）采样标距：1~20m可调。 |
|  |  | ★（6）解调仪各功能模块是一体化设计，上位机与解调主机分体设计，尺寸不超过5U； |
|  |  | （7）配件设备：设备专用减震箱、卫星授时天线、跳线、专用工具箱等必备配件。 |
|  |  | （8）供电方式：交流220V/50Hz。 |
|  |  | （9）大数据处理功能：DAS海量数据实时处理（ZD-DAS设备内使用的是4G采样率的数据采集卡，高速ADC处理芯片，通过设置采集参对采集卡进行配置，可以实现对采集的海量数据实时处理。同时，可以根据实际测试需求，在本地上位机中对采集的数据进行存储、噪声过滤和数据清洗）。 |
|  |  | ▲（10）配套软件可以读取并展示HDF5、TDMS等主流DAS数据格式，实时回放分布式光纤采集的数据，支持多通道、连续拼接、时域同步查看；设计特定时段噪声能量、概率密度、时域变化趋势，用于现场噪声诊断与对比分析；配套软件具备完整的地震数据预处理功能，如观测系统建立，滤波频谱分析噪音去除(随机噪声，尖峰噪声，共模噪声，交通噪声等)等。(提供国家认可（ CMA 或CNAS）的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章。 |
|  |  | （11）配套软件可以快速生成任意时间段频谱图与功率谱密度，识别频域能量集中区支持滤波处理。 |
|  |  | （12）配套软件支持对光纤的耦合情况进行分析，通过分析采集的信号数据波形特征与噪声水平，来辅助定性判断光纤与土体/结构之间的耦合质量，从而可以快速识别光纤松动、脱耦等问题。 |
|  |  | （13）配套软件支持对采集声波/振动信号进行音频分析，通过内置的模拟调制模块，可以使用自定义频率的载波对波形进行调制，对信号进行测试分析以及音频分析展示。 |
| 2 | DTS | 功能：获取岩层温度场的分布规律，完善温度对于地层变形和应力参数的影响，反演其变形场和应力场分布规律。其主要结构参数为： |
|  |  | ▲（1）解调距离：≥10km；测温精度：≥0.1°C；空间分辨率：0.4 m/0.8m。(提供国家认可（ CMA 或 CNAS）的第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章。 ) |
|  |  | （2）光纤接口类型：FC/APC。 |
|  |  | ★（3）采样间隔：0.4m |
|  |  | （4）供电方式：交流220V/50Hz。 |
|  |  | （5）功率：≤50W。 |
| 3 | 多模光纤传感光缆 | （1）光缆耐温：-30~150℃。 |
|  |  | （2）光缆外径：11*11mm。 |
|  |  | （3）拉断力：10000N； |
|  |  | （4）声压灵敏度-160dB ref rad/μPa。 |
| 4 | 大数据采集与存储平台 | 1.功能需求： (1)具备分布式存储架构，实现数据在多个节点间的智能分布与冗余存储，能够将数据分散存储在多个节点上，保证数据的可靠性和容错性。 (2)大数据高并发访问和高吞吐量；大数据存储架构采用分布式文件系统、对象存储技术，满足对海量数据的快速访问和管理。 (3)具备高可扩展性、高可靠性、高性能、易于维护：轻松通过JBOD或丛集数组扩展整体容量，满足不断增长的存储需求；QNAP NAS配置ZFS架构的QuTS hero操作系统，确保可靠的数据完整性、系统稳定性、快照保护与数据不变性；高性能CPU与可扩展内存带来可靠的多任务处理能力，PCIe扩充可再增添高速网络端口与M.2SSD插槽，确保在严苛工作负载下的灵活扩展性，充分释放应用潜能；还提供多语系支持与详尽的教学资源，并通过全球办公室与服务网点，为客户提供在地化的业务咨询与技术支持。易于维护。 (4)数据存储设备完全由河南理工大学自主控制，拥有100%的控制权；原始数据不出本地，无需经过第三方服务器，极大降低了外部泄露风险。安全由客户自己负责和管理。确保不存在云存储厂商出现问题造成的数据无法访问或数据丢失风险。。 |
|  |  | 2.大数据存储设备：包括移动网络存储设备和数据中心网络存储设备。 2.1移动网络存储设备主要性能参数： ★(1)处理器：八核心，主频2.8GHz，集成加密加速引擎；系统内存：配备8GB内存，保障系统稳定运行；支持硬盘数量：8，支持可扩展至56盘位；数据存储：配置6块16TB大容量企业级硬盘；高速缓存：集成2块960GB企业级SSD；网口端口：集成多种速率网络接口（提供2个千兆网口、1个10 Gigabit网口、2个万兆光口。 (2)系统闪存:配备适量存储空间，并采用双启动操作系统防护，增强可靠性；电源配置：配备250W功率满足系统需求，适配常规电压。扩展插槽：提供2个及以上的PCIe插槽。 2.2数据中心网络存储设备主要性能参数： ★(1)处理器：核心数八核心/16线程，基准频率2.6GHz，最高睿频4.8GHz；系统内存：配备128GB的ECC内存，保障系统稳定；扩展能力：支持30个硬盘槽位，总体存储容量最大可扩展至1PB；数据存储：配置不24块24TB企业级硬盘；电源配置：采用双电源配置，单路功率800W；高速缓存：集成6块960GB企业级SSD；网络接口：集成多种速率网络接口，提供2个千兆网口、2个万兆电口及2个SFP+（含专用模块）。 |
|  |  | 3.大数据采集设备：包括现场数据采集设备，数据中心数据采集设备。 3.1现场数据采集设备主要性能参数： ★(1)处理器：CPU：八核以上，主频：3.2GHz,睿频：支持Turbo技术加速,缓存：16MB三级缓存,功耗：不超过95W,内存支持：DDR4-3200内存；内存：128GB DDR5 ECC 5600原装内存；固态硬盘：2*480GB SATA企业级 RI 2.5寸原厂固态；数据存储阵列硬盘：2*16TB SATA企业级 7.2K 3.5寸原厂机械；阵列适配器：8G缓存独立阵列卡，RAID1,5,10,50,60等。 (2)网口：2个千兆网卡口，2个SFP+万兆光口（含2个专用模块）；电源：500W电源；形态：4U塔式服务器；保修：5年下一个工作日上门保修。 3.2数据中心数据采集设备主要性能参数： ★(1)处理器：2 * CPU：核心数量：24核,线程数量：48线程,主频：2.8GHz,加速频率：3.5GHz,三级缓存：36MB,TDP：不超过230W,内存类型：DDR4 3200MHz,最大内存容量：6TB,内存通道数：8通道；内存：256G（8*32G DDR4 REG 3200原厂内存）；固态硬盘：960GB SATA 企业级RI 2.5寸原厂固态；数据存储阵列硬盘：8TB SATA企业级 7.2K 3.5寸原厂机械；阵列适配器：独立阵列卡，支持RAID0,1,10；GPU套件：Riser配置2, 2 CPU + 2 GPU Riser (支持 5x 单宽GPU)；2*GPU：核心：16384个，显存类型：GDDR6X，24GB，显存位宽：384bit，显存频率：21000MHz，带宽：1.01TB/s，核心频率：2595-2610MHz，TDP：不超过450W，接口类型：PCIe 4.0×16，输出接口：1×HDMI 2.1 + 3×DisplayPort 1.4a，最大分辨率：7680×4320（8K）,双宽涡轮公版专业GPU卡。 (2)网口：2个千兆网口，2个SFP+万兆光口（含2个专用模块）；电源：2*1400W电源；形态：5U塔式服务器；保修：5年下一个工作日上门保修。 |
|  |  | 4.本次采购大数据采集与存储设备共8套： ★(1)套1、2：每套包括移动网络存储设备1台、数据中心网络存储设备1台、现场数据采集设备1台、数据中心数据采集设备1台； 套3、4、5、6：每套包括移动网络存储设备1台、数据中心网络存储设备1台、现场数据采集设备1台； 套7、8：每套包括移动网络存储设备1台、现场数据采集设备1台。 |
|  |  | 5.大数据采集与存储管理系统。主要技术指标： (1)能够进行网络存储设备存储容量阈值监控、存储设备是否在线监控、占用内存阈值监控，同时自动生成报警信息，并通过邮件或短信发送。 (2)能够对数据文件是否正常和保存进行监控，同时自动生成报警信息，并通过邮件或短信发送。 (3)能够对设备断电和断网进行监控，同时自动生成报警信息，并通过邮件或短信发送。 |
| 5 | 灾害地质力学模型和预警系统 | （1）监测关键参数：三维空间内岩层的应变和微破裂声波信号幅值、频率。 |
|  |  | ▲（2）灾害地质力学模型：地表沉降与岩层变形模型、微地震监测分析模型、应力监测分析模型、灾害源区识别与分区分级模型。(提供证明构建灾害地质力学模型能力的通用实验测试数据。) |
|  |  | ▲（3）灾害预警类型：采空区沉降、冲击地压、瓦斯突出等灾害监测与预警和煤层气/非常规天然气水平井应力场监测、产能评价。(提供灾害预警类似项目案例，提供相应的证明材料。) |
|  |  | （4）预警推送方式：手机APP（微信小程序）推送、调度室预警信息大屏幕展示、数据报表云或邮箱推送。 |
|  |  | ▲（5）数据处理：具备全面、高效的数据处理与分析能力，能够满足项目对数据管理及应用的基本需求； 预警系统展示：可展示投标人现有系统中与监测预警相关的核心功能，体现系统的集成性与实用性。(提供软件系统功能演示视频，能够清晰体现软件功能及相应技术指标。) |
|  |  | ▲（6）矿震监测：具备对矿震信息的识别、分析与结果呈现功能，能够支撑相关监测任务的开展。(提供软件系统功能演示视频，能够清晰体现软件功能及相应技术指标。) |
|  |  | ▲（7）应力变化实时监测：能够反映应力状态的动态变化趋势，为实时监测提供有效支持。(提供软件系统功能演示视频，能够清晰体现软件功能及相应技术指标。) |

售后服务计划书

1.质保期：验收合格之日起5年。

2.售后服务响应时间：质保期内免费提供技术服务，技术服务包括设备的维护、维修（包括更换零配件等）和技术支持。质保期内，供方提供7x24小时维修响应；在接到故障电话时，15分钟内电话响应，1小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案，2小时内到达现场提供技术支持，12小时内解决问题，每年进行巡检4次；email技术支持在0.5小时内回复。上门服务人员需具备专业技能和良好的沟通能力，确保问题得到有效解决。

3.质保期结束后，供方仍给予积极配合，并提供24小时全天的技术服务支持，保证耗材及备品备件的正常供应。

4.售后单位及电话

售后单位名称：河南轩博科教设备有限公司

联系人：闫振海

电  话：17703852226

邮  箱：49778433@qq.com

5.供方承诺提供的所有货物，其制造商具有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

6.供方承诺提供的所有技术文件中的技术指标均使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

7.供方承诺所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。

8.供方承诺提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用法定计量单位。

9.供方承诺若供方中标不以任何形式与转包于他方。

10.若提供的设备达不到采购文件质量和规格要求的，业主有权解除合同，所有责任由中标投标人承担。

11.供方承诺若供方中标将严格按照合同约定工期要求将合同设备全部交付到指定地点。

12.供方承诺所投设备均提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料，提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。必须提供系统各单元详细的设备和采用的各种材料明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等等。

13.供方承诺充分考虑项目各所需所有提供技术、制造、运输及保险、吊装、脚手架、检测、配件、预埋件、预留洞及各种手续办理、验收、技术服务、培训服务、售后服务等的全部责任和义务及其它有关费用，满足采购人所招货物的实际使用功能，在报价时应充分考虑此项，中标后价格不予调整，供方不以任何理由收取采购人额外金额。

14.本次采购所要求提供的货物的质量保修期为自验收通过之日起开始计算，质保期外所有仪器设备终身上门维修服务，（只收材料成本费，其余费用均不得收取）。

15.在质保期内出现软硬件质量问题需要更换设备时，供方负责免费尽快更换，同时更换的设备重新开始计算质保期。给采购方造成损失的，应赔偿相应损失。在质保期内需要维修时，维修或更换所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费、运输（邮寄）费均由供方承担。对于维修后的核心部件应重新开始计算质保期。

16.供方承诺提供及时、快速的维修服务，按照订货合同或技术服务合同的有关约定， 提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。供方为本项目配备足够的售后服务力量，具备设备安装现场服务与技术支持的能力，并提供安装服务和技术支持，保证客户得到满意的售后体验。

17.免费提供技术支持热线电话、免费提供email技术支持。

18.按照采购合同的有关约定，提供完整的设备技术文档资料，包括技术说明书、安装手册、运行维护手册、各种技术图表等技术文档。

19.供方保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件要求及合同规定的质量、规格和性能的要求。严格按照质量保证措施要求生产交付，满足招标人的要求。

20.供方保证向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品及抽检合格报告，如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供方承担。

附件四

到货开箱验收报告

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |
| 合同号 |  |  | 主要货物名称 |  |  |
| 合同规定 到货日期 |  |  | 实际到货日期 (由使用单位填写) |  |  |
| 验收 情况 说明 | 外包装情况 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况 |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查） |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查） |  |  | 符合 | 不符合 |
| 供应商 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 使用单位 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 校档案室 意见 |  | 大型仪器设备存档资料： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。