南阳市生态环境局南阳市功能区声环境质量自动监测系统建设项目（二次）

# 采购文件

项目名称：南阳市生态环境局南阳市功能区声环境质量自动监测系统建设项目（二次）

项目编号：南阳政采公开-2024-83

标段编号：南阳政采公开-2024-83-1

采购人：南阳市生态环境局

采购代理机构：中睿祥国际工程有限公司

日期：2024年11月

目  录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

- 第一章 公开招标公告

采购人拟就下述项目以公开招标方式组织采购活动，欢迎潜在投标人参与本项目投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：南阳政采公开-2024-83

2.项目名称：南阳市生态环境局南阳市功能区声环境质量自动监测系统建设项目（二次）

3.项目预算金额：300万元、项目最高限价：300万元

4.采购需求：

| 包号 | 包名称 | 包预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 南阳政采公开-2024-83-1 | 南阳市生态环境局南阳市功能区声环境质量自动监测系统建设项目（二次） | 3000000.00 |

5.采购清单或服务要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能区声环境质量自动监测站 | 套 | 15 |
| 2 | 声环境质量监控系统 | 套 | 1 |
| 3 | 运维保障服务 | 年 | 1 |

5.1 资金来源：财政资金

5.2标段划分：共一个标包。

5.3 供货地点：采购（招标）人指定地点。

5.4 供货期限：合同签署之日起10日内硬件设备全部到位，完成设备到货验收；20日内完成南阳市功能区声环境质量自动监测系统项目建设、设备安装调试和集成系统建成后7日内完成系统试运行。试运行结束后协助业主方完成整体验收。

5.5 运维服务期：项目验收合格之日起提供1年免费运行维护、超标溯源服务。

5.6 质保期：自供货安装调试完毕并通过验收后2年。

5.7 质量要求：满足国家相关法律规定、现行行业标准和规范及招标文件要求。

5.8合同履行期限：合同签订之日起至质保期满。

6.本项目是否接受联合体投标：□是☑否。

## 二、投标人具备的资格要求（须同时满足）

1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。

7.遵守国家有关法律、法规、规章。

## 三、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额   万元或预留   %份额。

2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3.本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4.本项目是否属于政府购买服务：

□否□接受进口产品☑不接受进口产品

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

## 四、获取招标文件

1.时间：2024年11月30日至 2024年12月06日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：南阳市公共资源交易中心网站（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn）。

3.方式：使用电子营业执照系统的，未入库的供应商请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网https://ggzyjy.nanyang.gov.cn下载专区《诚信库申报操作手册》。投标人使用电子营业执照扫码登录南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统（http://111.6.77.187:8081/ggzy/）免费下载招标文件。电子营业执照申领技术支持电话：17269580661、17269580657，电子营业执照应用平台技术支持电话：17719857571。

4.售价：0元	。

## 五、投标截止时间及地点

1.时间：2024年12月23日09时00分（北京时间）	。

2.地点：本项目使用不见面开标，投标人无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标-操作手册（投标人）。

六、开标时间及地点

1.时间：2024年12月23日09时00分（北京时间）。

2.地点：本项目使用不见面开标，投标人无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标-操作手册（投标人） 。

## 七、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《南阳市公共资源交易中心网》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。

## 八、其他补充事宜

请各潜在供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

## 九、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.名称：南阳市生态环境局

地址：南阳市张衡路1300号

联系人：屈女士

联系方式：0377-61388078

2.采购代理机构信息（如有）

名称：中睿祥国际工程有限公司

地址:河南省郑州市金水区经三路北28号C座8层19号

联系人：曹闯

联系方式：15225935375

3.项目联系方式

联系人：曹闯

联系方式：15225935375

- 采购需求

- 一、总则

- 1.建设背景

根据《河南省生态环境厅办公室关于加强噪声监测工作的通知》（豫环办〔2023〕8号），省辖市生态环境局要按有关自动监测技术规范要求，完成本行政区域功能区声环境质量自动监测系统建设，并实现与省生态环境厅联网。根据工作要求，南阳市拟建设功能区声环境质量自动监测系统。

- 2.采购清单

为全面提升南阳市声环境质量管理水平，强化噪声排放源监督管理，为噪声污染防治提供科学依据，南阳市拟建设功能区声环境质量自动监测系统，包含三个部分：1. 建设15个功能区声环境质量自动监测站，实现功能区声环境质量的自动监测；2. 建设1套声环境质量监控系统，实现对监测自动站的实时监控和集中管理，实现对噪声的数据进行分析、统计、查询、上报的功能；3. 运维保障服务，需提供1年运行维护、超标溯源服务。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 功能区声环境质量自动监测站 |  |  |  |
| 1 | 噪声自动监测子站 | 15 | 套 | 核心产品 |
| 2 | 气象采集单元 | 15 | 套 |  |
| 3 | 声源识别单元 | 15 | 套 |  |
| 4 | 声源定位单元 | 15 | 套 |  |
| 5 | 车流量监测单元 | 3 | 套 | 4a类配备 |
| 6 | LED显示屏 | 2 | 套 |  |
| 7 | 通信单元 | 15 | 套 |  |
| 8 | 手持式声级计 | 2 | 套 |  |
| 9 | 声校准器 | 1 | 套 |  |
| 二 | 声环境质量监控系统 |  |  |  |
| 1 | 声环境质量管理平台 | 1 | 套 |  |
| 2 | 手机APP软件 | 1 | 套 |  |
| 三 | 运行维护服务 | 1 | 年 |  |

- 3.投标总体要求

- 3.1本技术要求提出的主要技术指标和供货要求，供投标人编制投标文件和报价之用。投标人应针对自己的产品和招标人的技术条件，提供完整的建设方案（硬件和软件）。

- 3.2投标人在投标文件中，对本技术要求中所提各项要求能否实现与满足，应逐项诚实地逐条予以说明和答复。明确是否满足、部分满足和不满足，或优于，并加以必要的说明。对不满足的条目，可以提出建议；对部分满足的条目，必须分别清楚说明满足和不满足的部分或程度，对优于内容需阐述优于内容和指标。投标人亦可根据自己的产品技术性能具体情况，在建议书中提出建议，并附详细资料和说明。

- 3.3鼓励投标人最大程度地发挥自身的技术优势，在全面理解本招标文件的基础上，推荐使用性能优于技术要求的仪器设备及整体性能更优的系统配置方案，包括硬件、系统集成等各方面的内容。

- 3.4投标人应说明技术方案所支持的标准。在没有相关国内、国际标准，或相关国内、国际标准没有确定的情况下，一旦相应的中国或国际标准建立，在双方合作的基础上，投标人应保证在标准成熟后积极配合招标人的需要，将各项技术过渡到公认的标准。

- 3.5本技术要求应视为保证系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。本技术要求在内容或技术指标上如果存在错误（包括印刷错误），投标人应以书面方式提出，经招标人确认后可对该错误内容或技术指标进行修正。如有未预测到的，无条件服从甲方协调。

- 3.6投标人应提供技术规范书中没有提到，而投标人提供的设备（含系统集成内容和系统所有的附属设备）确实具有的性能的详细技术资料，以便招标人对投标人提供的系统集成软件和观测设备的性能和功能进行全面的了解。如确因满足本技术要求，投标人需要改变所提供设备的配置和功能，投标人应在技术文件中详细说明。

- 3.7投标人应根据招标人的需求、相关的技术规范要求，提出完整可行的仪器设备使用培训、实施、项目验收和数据分析及仪器维护技术支持方案。也应包括建立数据上传系统所需的网络资源和其它相关的条件。

- 3.8投标人提供的技术建议书中所答复的所有仪器性能指标与技术服务承诺经双方同意后，应作为合同的附件，并作为项目验收制定的依据。

- 3.9投标人应提供详细的各分项报价，并应注明满足的需求。报价项目包括建设本项目所涉及的所有设备、辅助设施、连接电缆、光纤、接插件、网络服务、电费、人员培训、耗材和备件等单价、项目合价。

- 3.10投标人提供的所有硬件设备必须是成熟的产品。在质保期内，投标人应保证设备配备、耗材的品种数量足够，应保证设备正常运行和数据质量要求无偿提供。

- 3.11投标人提供的投标文件应包括以下内容：

- 3.11.1对招标人技术文件的逐条答复。

- 3.11.2项目建设实施方案（包括工期和验收）。

- 3.11.3详细的设备清单和材料清单，单项设备的单位报价。

- 3.11.4本项目投标方应负责将设备原始数据进行完整上传至甲方已有平台系统。

- 3.11.5技术服务的程度和范围。

- 3.11.6其它（技术文件、硬件培训、售后服务等）。

- 3.12投标人保证其提供的设备中所有预装和为本项目安装的软件为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵，并为该产品的当前最新版本。

- 3.13投标货物的运输和保险由投标人负责。

- 3.14系统完成期：合同签署之日起10日内硬件设备全部到位，完成设备到货验收；20日内完成建设、设备安装调试和集成系统；7天内完成系统试运行。试运行结束后协助业主方完成整体验收。

- 3.15本项目质保期为验收之日起两年。本项目运维期为验收之日起一年，运维期内发生的维护、维修、 电、网络传输等费用全部由中标方承担。

- 3.16依据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号、《财政部 国家发展改革委员会关于调整公布第十三期节能产品政府采购清单的通知》财库[2013]12号文件要求，“空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品”为政府强制采购节能产品。各潜在投标人在本次投标活动中，投标货物中如有涉及到上述九类产品时”，则所投涉及到上述货物的产品必须选择最新一期节能清单中的节能产品货物参与投标，并提供节能产品政府采购清单复印件。

- 3.17本项目取得的相关知识产权归采购方和中标方双方共同所有，如需进行技术转让需由双方共同商定并达成协议。

- 3.18中标方在软件安装调试中如有涉及中标方之外的知识产权内容应由中标方负责全部法律及经济责任，本项目在验收后所有相关成果归采购方所有，所有程序软件对采购方不应设置密码封闭及修改性障碍。

- 3.19验收时，若所提供参数或指标与前期约定不符合，中标方须承担经济赔偿及法律责任。

- 3.20本项目所有数据应上传至甲方声环境质量管理平台，并做好与省厅网络连接，所产生一切费用由乙方承担。

- 3.21项目建设中及验收聘请专家或第三方所需费用由中标方承担并在报价中体现。

二、技术参数要求

- 1.  噪声自动监测子站

- ★1.1 噪声自动监测子站整体要求

- 1.1.1声环境质量自动监测子站是噪声自动监测系统的户外采样部分，包含但不限于支架、电源、全天候户外传声器、噪声采集分析单元、数据存储单元、通信单元等相关监测和辅助设备，符合《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》功能要求，通过生态环境监测仪器适用性检测。

- 1.1.2要求仪器稳定可靠、精度高，有关设备需通过相关技术认证或同等技术认证，设备通过生态环境有关部门关于环境监测仪器质量监督检验中心合格并在有效期内。

- 1.1.3配置要求：配件齐全应能正常使用等；所提供的设备必须直接来源于原厂家并有原厂家的质量合格证明、原厂家保修证明。

- 1.1.4外观及结构要求：

- 1.1.4.1噪声监测子站计量器具部分应有制造计量器具产品铭片，铭片上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期、准确度等级和制造商等。

- 1.1.4.2各零部件应连接可靠，表面无明显缺陷，各操作键使用灵活，定位准确。

- 1.1.4.3各显示部分的刻度、数字清晰，涂色牢固，不应有影响读数的缺陷。

- 1.1.4.4机箱防尘防水性能应符合GB 4208 中IP 55的要求。机箱外壳应耐腐蚀。

- 1.1.4.5安装应牢固，根据地理位置，一般地区应能经受10级风力。

- 1.1.5噪声自动监测站整机（含风罩的户外传声器）应符合JJG778《噪声统计分析仪检定规程》1级要求或JJG1095《环境噪声自动监测仪检定规程》1级要求（提供省级或以上法定第三方计量机构出具的检定证书扫描件，证书上的型号与所投产品型号完全一致，并加盖投标人公章）。

- 1.1.6正常运行时，在全消声室或半消声室距机箱边缘0.5m处测得的等效A声级≤30dB。

- 1.1.7各零部件应连接可靠，表面无明显缺陷，操作键使用灵活。

- 1.1.8正常工作环境：温度：-30~50℃或更宽,相对湿度0~100%(不凝结),环境压力：65~108kpa。

- 1.1.9数据采集率：在室外连续运行至少30d，数据采集率DAR应大于95%。

- 1.1.10仪器操作说明书要求:仪器的操作说明书应至少包括以下内容：仪器原理、仪器构造图、现场安装方法、仪器操作方法、部件标识及注意事项、有害物品危险警告标识、常见故障处理及日常维护说明等。

- 1.2全天候户外传声器

- 1.2.1传声器应支持长期户外使用，并具有防风、防雨、防尘、防干扰、防鸟停等功能。

- 1.2.2配置要求：配件齐全应能正常使用等。

- 1.2.3所提供的设备直接来源于原厂家并有原厂家的质量合格证明、原厂家保修证明。

- 1.2.4所投仪器设备须为最新型号或等同于本项内容以上条款所列性能参数或要求。

- 1.2.5传声器在250Hz的声压灵敏度应大于30mV/Pa；传声器指向性响应：应支持0°和90°入射。

- 1.2.6传声器风罩在风速30m/s时应不损坏。

- 1.2.7传声器风罩防风能力，在风速为10m/s时，风罩防风能力至少衰减30dB。

- 1.2.8传声器支架结构应方便传声器安装、拆卸和声校准操作。

- 1.3噪声采集分析单元

- 1.3.1应符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求。

- 1.3.2配件齐全应能正常使用等；所提供的设备直接来源于原厂家并有原厂家的质量合格证明、原厂家保修证明。

- 1.3.3线性测量范围：测量下限不高于30dB,测量上限不低于130dB。

- 1.3.4应具有A、C、Z频率计权方式；应具有F、S时间计权方式。采样时间间隔不大于1秒。

- 1.3.5应可扩展倍频程或三分之一倍频程等实时频谱分析功能，符合GB3241对1级滤波器的要求，并可远程设置频谱分析的采样间隔。

- 1.3.6测量参数应包含瞬时声级Lp、等效声级Leq、累积百分声级LN(N=5,10,50,90,95)、最大声级Lmax、最小声级Lmin、标准差SD等。应具有远程自检功能并可任意设定自检频次，示值偏差大于0.5dB时自动提示。

- 1.3.7应支持远程设置统计分析时间，在自定义时间段内生成Leq、LN、Lmax、Lmin、SD及釆集率等统计数据，应能够同时生成小时统计和天统计数据(Ld、Ln、Ldn)。

- 1.3.8噪声监测子站原始数据及录音数据存储时间应不小于60天，并支持通过通用通讯接口下载数据。

- 1.3.9设备具备静电激励自校准装置，并可设定自检频次（支持6小时、8小时、12小时、1~30天）（提供相关证明材料）。

- 1.3.10应具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能，触发限值和录音时间可设置。

- 1.3.11应具有自动校时功能；应在子站死机后有自动重启功能。应在通讯发生临时故障时不影响数据采集及存储，故障恢复后自动补传延误数据。

- 1.3.12应可扩展其他相关参数采集功能，如视频、风速、风向、气温、相对湿度、大气压、降雨量、经纬度、道路交通车流量等。

- 1.4支架

- 支架主要性能指标如下：

- 1.4.1架杆和支架为防腐防锈全金属材质。

- 1.4.2支架应方便声校准和维护，不易受到恶意破坏。

- 1.4.3有可靠的防雷电设计。

- 1.4.4设计寿命：材质与结构的有效设计寿命应不少于 10 年。

- 1.5机箱

- 1.5.1具有安全设计，适合永久、半永久和移动监测的要求。

- 1.5.2机箱防尘防水性能应符合GB/T4208中IP55的要求。

- 1.5.3机箱外壳应具有耐腐蚀设计（需提供第三方检测/检验报告扫描件进行证明，或其他有效证明材料）。

- 1.5.4用于防止噪声采集分析单元、通信单元、电源控制单元等，起到防风、防雨、防盗的作用。

- 1.6气象采集单元

- 1.6.1风速：测量范围 0～40m/s，分辨率0.1m/s，准确度±0.5+2%FS。

- 1.6.2风向：测量范围：0～359度，分辨率1°，测量精度±3度。

- 1.6.3温度：（-50〜+80）℃,分辨率0.1℃,准确度±0.2℃。

- 1.6.4大气压：测量范围：10～1100 hPa，分辨率0.1hPa，测量精度：±1.5hPa。

- 1.6.5降水：测量范围：0～8mm/min，分辨率0.1mm，测量精度：±5%。

- 1.6.6湿度：测量范围：0~100% RH，测量精度：±5 % RH

- ★1.7声源识别单元

- 1.7.1子站前端应具有超标噪声源识别分类功能，声纹库训练集中应至少包含不少于100万条测试音频，且识别准确率不低于85％。支持判断5种以上噪声源识别分类，包括交通噪声、工业噪声、建筑噪声、社会生活噪声、自然噪声等，并可以对自然噪声源进行详细分类，如雷声、犬吠、虫鸣、鸟叫、蛙鸣等常见自然声(需提供具有CMA或CNAS标识的检测（验）报告扫描件或其他相关有效证明材料)。

- 1.7.2声源识别算法安装并部署于硬件设备前端。

- 1.7.3硬件配置：不低于6核、64位；内存不低于4G（双通道DDR3）;存储不少于16G。

- ★1.8声源定位单元

- 1.8.1声源定位单元配置声学雷达模块和视频监控模块，通过声学雷达定位跟踪噪声源，可联动摄像头追踪声源方向并进行图像抓拍、录像（需提供具有CNAS或CMA标志的第三方检测报告复印件证明或其他相关有效证明材料）。

- 1.8.2声源定位单元电磁兼容特性：静电放电抗扰度、浪涌抗扰度满足 GB/T 17626.2-2018、GB/T17626.5-2019 标准要求（提供相关证明材料）。

- 1.8.3声源定位单元抗振动、跌落设计满足GB/T 2423.10-2019、GB/T2423.7-2018要求（提供相关证明材料）。

- 1.8.4视频监控：

- 1.8.4.1摄像机：≥200万像素4寸红外网络球机；

- 1.8.4.2水平范围：360°；垂直范围：-15°〜90°

- 1.8.4.3主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560×1440）；60 Hz：30 fps（2560×1440）

- 1.8.4.4视频压缩标准： H.265，H.264，MJPEG

- 1.8.4.5光学变倍：可达23倍

- 1.8.4.6红外照射距离：可达100米夜视

- 1.8.4.7硬盘录像机存储：1T（可定制拓展）

- 1.9车流量监测单元

- 1.9.1 4a类声环境功能区监测站点配备车流量监测单元，对所监测道路车流量进行实时监测，用于统计大型车、中小型车数据，检测原理为微波雷达。

- 1.9.2 所提供的设备直接来源于原厂家并有原厂家的质量合格证明、原厂家保修证明。

- 1.9.3车辆分型：用户自定义车辆种类数，不少于3种（根据长度分类）。

- 1.10 LED显示屏

- 1.10.1 LED 显示条屏与噪声子站共杆安装，用于发布监测实时数据及环保宣传标语等信息。

- 1.10.2屏体面积：不少于 0.2平方米。

- 1.10.3物理点间距：不大于10毫米。

- 1.10.4发光点颜色：双基色。

- 1.11通信单元

- 1.11.1能实时传输噪声自动监测原始数据、录音数据、车流量数据、气象数据、视频监控数据等信息。

- 1.11.2数据传输模式、传输流程、传输格式等应满足HJ 660的有关规定。

- 1.11.3应支持无线传输和有线传输两种通信功能。

- 1.11.4 VPN要求：子站VPN应与南阳市生态环境局现有中心端VPN相匹配（南阳市生态环境局现有VPN品牌为深信服）。

- 1.12 手持式声级计

- 1.12.1 符合GB/T 3785.1对1级声级计的要求。

- 1.12.2 测量范围：不小于25～135dB (A)（提供相关证明材料）。

- 1.12.3 频率范围：10Hz～20kHz。

- 1.12.4 支持 A、C、Z 频率计权，F、S时间计权，并行计算3组频率计权、时间计权组合（提供相关证明材料）。

- 1.12.5 测量指标：不少于瞬时声级LP、等效声级Leq、累积百分声级LN（N=5，10，50，90，95）、最大声级Lmax、最小声级Lmin、标准差SD等。

- 1.12.6 测量功能：声校准功能、统计分析功能、1/1倍频程功能、1/3倍频程功能、机场噪声监测功能、历史数据查询功能、录音功能。

- 1.12.7 显示器：配备电容型触摸屏，屏幕尺寸不小于5英寸，存储不小于16G。

- 1.12.8电源：电池容量不小于10000mAh ，至少满足24小时测量。

- ★1.13 声校准器：

- 1.13.1声校准器符合GB/T15173-2010对1级声校准器的要求（提供相关证明材料）。

- 1.13.2 符合JJG 176-2022声校准器要求（提供相关证明材料）。

- 1.13.3 电池：至少满足24小时测量。

- 1.14数据存储单元

- 1.14.1应至少每季度自动进行一次原始数据完全备份，每周自动进行一次增量备份。

- 1.14.2 原始监测数据应至少保存5年并自动备份，删除时应反复确认并有详细记录。

- 1.14.3 可存储和播放采用事件触发方式记录的现场录音。

- 1.14.4 对各时段噪声监测数据应能设置异常值判断条件（如：不满足数据采集率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、子站监测设备故障产生的随机值等），支持对异常数据自动标记和提示，支持对数据进行人工审核。

- 1.14.5 不得修改或删除数据库中的噪声自动监测原始数据。

- ★1.15 供电及安全单元：

- 1.15.1不间断电源应具有充放电保护功能，容量应保证终端正常工作时间≥24小时。

- 1.15.2供电部分绝缘电阻大于20MΩ。

- 1.15.3各独立部件应有接地措施。

- 1.15.4应具有防雷设计。

- 1.15.5应具有漏电保护装置和防盗报警装置。

- 1.15.6高温、高压和有害等危险部位配有警示标识；设备需经过电源快速瞬变影响抗扰度测试；

- 1.15.7防止外部电源抖动对测量精度的影响，保护噪声监测子站免受外部浪涌（提供相关证明材料）。

- 2 声环境质量监控系统

- 噪声监控系统应具有噪声监测子站运行状态监控、数据收集、数据存储、审核、查询、统计及报表生成等功能。

- ★2.1声环境质量管理平台基本要求：

- 2.1.1噪声监控系统直接与噪声自动监测子站连接，接收噪声自动监测站传输的数据。

- 2.1.2噪声监控系统的原始数据应传输至河南省生态环境厅噪声监控系统，再由省级噪声监控系统传输至国家噪声监控系统。地市级噪声监控系统向省级噪声监控系统实时传输每小时的等效声级Leq、累积百分声级LN（N=10、50、90）、最大声级Lmax、最小声级Lmin、标准差SD等数据，按相关要求传输审核数据。

- 2.1.3噪声监控系统之间数据联网通讯应统一规范，具体要求详见《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（试行）。

- 2.1.4具备向社会公布本行政区声环境质量信息的功能。支持依据相关要求向上级噪声监控系统上传数据（需提供相关软件著作权证书）。

- 2.1.5系统应支持在国产处理器、操作系统、数据库等国产环境条件下的部署。(需提供具有CMA或CNAS标识的软件测试报告扫描件或其他相关有效证明材料)。

- 2.1.6配备必要的国产支撑软硬件，如数据库、VPN等设备，要求具备数据存储及处理能力且存储能力不小于16T主备用。用于项目新建声环境质量管理平台软件的部署及应用。

- 2.2 噪声监测子站运行状态监控和数据收集

- 2.2.1监控系统中各设备工作状态，支持噪声监测子站电力中断、通信中断、设备故障等异常报警，并生成故障统计报告。

- 2.2.2支持对噪声监测子站进行远程参数设置。

- 2.2.3支持每天生成噪声监测子站状态记录和自检报告。

- 2.2.4支持定时自动收集各噪声监测子站的监测数据。

- 2.2.5支持设备故障恢复后手动收集延误数据。

- 2.2.6具有远程数据召唤功能。

- 2.3数据存储及审核：

- 2.3.1应至少每季度自动进行一次原始监测数据完全备份，每周自动进行一次增量备份。

- 2.3.2原始监测数据应至少保存5年并自动备份，删除时应反复确认并有详细记录。

- 2.3.3可存储和播放采用事件触发方式记录的现场录音。

- 2.3.4对各时段噪声监测数据应能设置异常值判断条件（如：不满足数据采集率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、子站监测设备故障产生的随机值等），支持对异常数据自动标记和提示，支持对数据进行人工审核。

- 2.3.5具备数据在线审核功能，能够依据噪声监测子站上传的触发录音、标记的异常数据、运行维护记录等，对受风速、降水、雷声及其他自然声影响的分钟噪声数据进行标识，同时对仪器运维、质控、故障期间数据进行标识。可依据审核后的数据统计分钟、小时、昼间、夜间等效声级，并生成相关报表。

- 2.3.6不得修改或删除数据库中的噪声自动监测原始数据。

- 2.3.7具备参照HJ 906开展长期变化趋势统计和相关因素分析功能。具备向社会公布本行政区域声环境质量信息的功能。支持依据相关要求向上级噪声监控系统上传数据。

- 2.4数据统计查询及报表生成

- 2.4.1支持根据每秒监测原始数据统计，统计以下周期的不同评价数据（包括Leq、昼间等效声级Ld、夜间等效声级Ln、Ldn、累积百分声级LN（N=10、50、90）、最大声级Lmax、最小声级Lmin、标准差SD、采集率等噪声采集数据及气象参数、道路交通信息等可扩展的数据），夜间等效声级Ln的统计时段为当日22：00至次日6：00（设区的市级以上人民政府应对本行政区域的昼夜起止时间有另行规定的从其规定）。

- 2.4.2支持对触发噪声数据、异常数据和维护记录等进行分类统计。

- 2.4.3数据统计报告应具备人工抽样数据重算功能。

- 2.4.4支持用户自定义统计周期及报表报告模板，数据报表报告应支持表和图形等方式。

- 2.4.5具有噪声、气象日报、月报、年报等报表。

- 2.4.6应支持导出Excel、Word、PDF等通用文件格式。

- 2.4.7支持在地图上实时显示各噪声监测子站监测数据、监测点声环境分析研判、声环境分布趋势等综合展示功能。

- 2.5声环境质量综合分析

- 2.5.1具有声环境功能区覆盖人口数量及影响程度分析、超标数据分析、长时段噪声趋势分布分析、各类功能区特点分析、长期均值分析、气象因素影响分析、昼夜达标率统计及排名等功能。

- 2.5.2具有声环境功能区达标率分析、声环境总体水平分析等功能，可以自动输出声环境质量分析报告。

- 2.5.3具有功能区昼夜达标率统计及排名、功能区噪声污染日历等功能。

- ★2.6声源识别数据审核与分析

- 2.6.1可进行声源识别解析，可关联超标录音数据，自动判断分析噪声超标声源类型;可根据声源识别结果自动生成声源解析报告，识别类型至少包含各种典型自然声，类型可进行扩展(提供相关证明材料)。

- 2.6.2具备数据在线审核功能，能够依据噪声监测子站上传的触发录音、标记的异常数据、运行维护记录等，对受风速、降水、雷声及其他自然声影响的分钟噪声数据进行标识，同时对仪器运维、质控、故障期间的数据进行标识。可依据审核后的数据统计分钟、小时、昼夜、夜间等效声级，并生成相关报表。

- 2.7软件接口

- 应支持噪声监控系统数据接口的开放，可实现数据的交换和共享。

- 2.8数据库要求

- 2.8.1采用国产数据库，建立环境噪声信息数据库，符合HJ/T 419-2007环境数据库设计与运行管理规范标准。

- 2.8.2兼容性：支持多种索引，包括B树索引、聚集索引、唯一索引、非唯一索引、函数索引、分区索引（包括本地分区索引和全局分区索引）、位图索引、位图连接索引、空间索引、数组索引；支持多种触发器，支持BEFORE、AFTER、INSTEAD OF、DDL事件、系统事件、时间、行级触发器。

- 2.8.3功能性：支持多种数据类型，包括字符类型、数值类型、二进制类型、大对象类型等；支持非关系数据的操作，包括XML类型、JSON类型、CSV类型、TXT类型、空间类型（地理信息 GIS 数据类型）；支持自定义类型TYPE，包括记录类型、对象类型、数组类型和嵌套表类型，支持重编译类型。

- 2.8.4可用性：在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用；在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，能实现零数据丢失（RPO＝0）和低于5秒的系统恢复时间（RTO＜5s）。

- 2.9数据库体系设计

- 2.9.1噪声监测数据库，主要存储噪声实时监测数据，主要有分钟数据，小时数据，昼夜间数据，月数据，季度数据，年数据，监测点位的基础信息，运维信息，以及噪声监测数据与超标音频、视频的关联等基础信息。

- 2.9.2噪声监测数据分门别类，存储在各个业务库表中，形成大的基础噪声应用专题库，支撑业务系统的稳定运行。

- 2.9.3采取主备用存储，总容量为16T，定期主、从数据库备份，保证数据安全性，定期将量大的历史数据，安全转移到历史数据库，保证主数据库稳定快速运行。

- ★2.10 手机APP软件

- 噪声管理手机APP软件具有功能区站点概况、监测历史数据查询、GIS地图展示、噪声数据统计分析、阈值超标告警等功能（提供噪声管理相关APP软件著作权证书扫描件或APP截图进行证明）。

- 3.运维服务

- 为本项目提供1年运行维护、超标溯源服务。

- 严格按照《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》（总站物字[2024]6号）和《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 906-2017）相关要求开展运维服务工作，运维工作用到的手工比对设备、声校准器、风速仪等质控设备有承建单位自行购买并检定，费用含在运维费中。

- 3.1日常运行维护基本要求

- 建立由日质控、月质控、年度全面维护等多级质控措施以及仪器关键参数上传、远程控制等组成的多维度质控体系，以保证声环境功能区自动站数据质量。

- 噪声自动监测系统应全年365 天（闰年366 天）连续运行，因仪器故障检修、量值溯源等停运超过24 小时，须报告负责该站点管理的主管部门，48 小时内应采取有效措施恢复正常运行。需要主动停运的，须提前报负责该站点管理的主管部门批准。

- 应保证噪声自动监测系统小时数据采集率大于95%，否则应及时维护或检修。数据采集率以秒级数据作为计算单元。

- 在日常运行中因仪器故障检修、量值溯源等临时使用备用仪器开展监测的情况，须于备机使用后1 周内报告该站点管理的主管部门。

- 3.2每日检查

- 公司指派噪声系统专业运维人员负责项目的运维工作，并接受使用方的工作检查和考核。

- 每日检查噪声监测子站自检时声学测量仪器灵敏度是否异常，出现异常值时应及时记录并查找原因。

- 每日通过监控系统检查各噪声监测子站的数据、录音等信息传输及运行状况是否正常。若发现某站点信息传输异常，应立即查明原因并排除故障，短时间无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

- 噪声自动监测系统各单元应采用网络授时，每日通过监控系统对各站点时钟和日历设置进行检查，保证数据采集时间和监控系统时间一致，若时间偏差超过2 秒，应及时进行调整。

- 每日检查数据是否异常，出现异常值时应查找原因并判断数据是否有效。审核监测数据是否存在恒值不变的情况，如接收的监测数据Leq 监测结果持续多条不变；审核监测数据是否存在浮动异常情况，如同一时段内Leq 监测结果起伏较大；审核监测数据是否超过测量范围，如最大值超过仪器测量上限，最小值低于仪器测量下限；审核监测数据是否存在逻辑异常的情况，如小时数据不满足Lmax>L10>L50>L90>Lmin，出现Leq >Lmax、Leq <Lmin、Leq =L10（或L90、Lmax、Lmin）等情形。

- 每日对异常状况警告信息及时处理，记录和报告可能影响监测结果的特殊情况，如：台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气影响、噪声自动监测系统电力中断、通信中断、设备故障等异常报警、其他噪声干扰等。必要时应到现场检查和处理，排除故障。

- 3.3定期巡检

- 定期巡检内容如下：

- 3.3.1应对噪声监测子站定期现场巡检及维护，每月至少1 次，可根据实际情况提高频次。

- 3.3.2检查噪声监测子站周边200 米范围环境变化情况，若发现新增影响监测结果的固定声源或其他可能影响监测结果的情况，应记录并报告负责该站点管理的主管部门。

- 3.3.3定期检查噪声监测子站及质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器的检定证书、校准证书是否在有效期内。

- 3.3.4每次巡检时应取下防风罩对其进行全面检查，如有异物及时清理，出现变形、老化、破损等影响监测的情况应及时更换，至少1 年更换一次。更换的防风罩的声学性能应与原防风罩保持一致。沙尘天气结束后应及时对防风罩进行检查清理。

- 3.3.5检查噪声监测子站支架、机箱、避雷设施是否完好；检查电源、通讯设备和辅助设施等是否正常；检查仪器线路连接是否可靠，包括电源连接、通信设备连接、传声器连接等；检查仪器及系统的工作状态参数是否正常。

- 3.3.6核对噪声监测子站相关单元时钟和日历设置，若时间偏差超过2 秒，应及时进行调整。

- 3.3.7根据仪器说明书要求，适时对气象采集单元进行清洁、维护。

- 3.3.8每月备份上月噪声自动监测系统原始数据、统计数据和运维质控记录。每年初对上年噪声监测数据和运维质控记录进行存档。

- 3.3.9 特殊情况巡检。在台风、暴雪、冰雹、沙尘等恶劣天气后应对各种噪声监测子站进行巡检和现场声校验、声校准。

- 3.4故障检修

- 当噪声自动监测系统发生故障时，根据仪器说明书要求，开展故障判断和检修，应在24 小时内响应并完成故障排查。对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的仪器故障，应及时检修并尽快恢复正常运行。对于其他不易诊断和检修的故障，应返厂维修并采用备用仪器开展监测。

- 如涉及更换仪器关键部件（传声器、户外防风罩等），须提前报告负责该站点管理的主管部门。关键部件更换后，应按照附录B 要求开展24 小时比对测试，各小时等效声级偏差应不超过±1.5dB。

- 3.5年度维护

- 每年在完成年度运维后将形成年度运维报告提交业主单位审查。年度维护内容如下：

- 3.5.1盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保声环境自动监测系统正常运行。

- 3.5.2做好防雷安全工作：乙方必须确保每年按时提交详细的防雷安全检测报告。该报告应包括但不限于防雷设施的检查、维护和升级情况，及必要的防雷措施的实施结果。报告必须由具有相应资质的第三方专业机构出具，并在年度维护之前提交给甲方审核。乙方应负责确保所有防雷措施符合相关最新防雷安全要求，以保障项目的安全和可靠性。

- 3.5.3按厂家提供的使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

- 3.5.4视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全稳固。

- 3.5.5对电路板、电线、各种接头进行检测、防止老化带来的安全隐患。发现问题和安全隐患及时更换。

- 3.5.6对系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级。

- 3.5.7对维护及更换配件情况进行记录，维护记录存档。

- 3.5.8存档上年的原始监测数据。

- 3.6质量保证与质量控制

- 3.6.1自检及要求

每日对噪声监测子站开展1 次自检，建议在夜间安静时段进行。若自检灵敏度级（或声压级）与最近一次现场声校准标定的灵敏度级（或声压级）偏差超过±0.5dB，则应通过现场声校验和声校准查明原因，做好数据标记，必要时应对仪器进行检修。

自检时，不得改变声学测量仪器的灵敏度。

3.6.2现场声校准和声校验

定期使用声校准器对所有监测点位的噪声监测子站开展现场声校准和声校验，每月至少1 次，根据日常检查情况可适当增加频次。

声校验时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪器示值稳定后，不改变仪器的灵敏度直接测量声校准器声压级，将仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级进行比较，偏差不应大于±0.5dB。否则，应及时查明原因，做好数据标记。

声校准时，将声校准器耦合到传声器上，待声学测量仪器示值稳定后，对仪器的灵敏度进行校准，使仪器显示的声压级与经自由场修正后的声校准器检定声压级保持一致。若无法进行声校准，应对仪器进行检修。

现场作业时，应先进行声校验，再进行声校准。声学测量仪器输入的自由场修正值应使用仪器说明书中给出的数值。记录每次现场声校准情况。

3.6.3比对测试

使用手持式声级计为参比设备对所有监测点位的噪声监测子站开展24 小时连续比对测试，每年至少2 次，分别在噪声监测子站量值溯源之前和之后4个月左右时进行。

每次比对测试各小时等效声级偏差不超过±1.5dB。

比对测试不合格的情况应及时查明原因，做好记录，必要时应对仪器进行检修、更换。

3.6.4量值溯源

每台噪声监测子站整机（含户外传声器）应按照JJG 1095（或JJG 778）的要求检定/校准合格，并在有效使用期限内使用，检定/校准周期不应超过1 年。

气象采集单元风速测量模块应检定/校准合格，并在有效使用期限内使用，检定/校准周期不应超过1 年。

运行维护和质量控制使用的声校准器应符合GB/T 15173 对1 级声校准器的要求，声级计应符合GB/T 3785.1 对1 级声级计的要求，应检定/校准合格并在有效使用期限内，检定/校准周期不应超过1 年。

- 3.7其他运维要求

- 在仪器故障检修或量值溯源期间，采用备用仪器开展监测。至少按照城市总站点数量的25%配置备用仪器，备用仪器应至少包括声学测量仪器计量器具部分和气象采集单元（具备风速和雨量参数模块）。备用仪器性能与该站点噪声监测子站性能一致。

- 3.7.1对运行维护和质量控制使用的声级计、声校准器、备用仪器、备件、耗材和其他工具应设置单独存放区域。

- 3.7.2开展现场运行维护和质量控制时，应按照起止操作时间做好标记。因仪器故障产生的异常监测数据，应上传监控系统，并标记为仪器故障数据。开展自检、声校验和声校准时段对应的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控数据。自检、声校验和声校准不合格等质量不受控情况下的监测数据，应上传监控系统，并标记为质控不合格数据。

- 3.8运维报告：运维单位向南阳市生态环境局提供月度、季度、年度运维报告，运维报告具体内容及格式可由双方协定。

- 3.9超标溯源服务：提供运维服务期间年度点位噪声超标溯源分析服务，并编制污染防治评估报告。提供服务期间各个点位噪声自动监测数据变化趋势、超标规律分析、超标原因分析等内容。根据分析结果及点位周边噪声源调查情况提供污染防治措施建议。

三、商务要求

- 取得采购标的的时间：2024年11月；

- 取得采购标的的地点：南阳市公共资源交易中心网；

- 财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 合同履行期限： 合同签订之日起至质保期满。

- 交付（实施）地点（范围）：南阳市境内。

- 付款条件（进度和方式）：以双方签订合同为准。

第三章 投标人须知

投标人须知表

| 条款名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目属性 | □服务 ☑货物 |
| 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。 |
| 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 中小企业 | - 本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：工业 □本项目专门面向中小企业采购。 ☑本项目小微企业价格折扣比例10%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 |
| 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形： _____ |
| 项目预算 | 人民币300万元； 注：1.投标人的投标报价不得超出预算价，否则按无效标处理。 投标报价的其他要求： ①投标总报价不超过招标控制价。 ②投标人应按本招标文件、范围及招标人提供的技术资料自主 进行报价。投标人投报的报价，应是完成招标范围所列全部内容的价格以及办理所有手续的费用，任何有选择的报价将不予 接受。 ③投标人在报价时应考虑服务期内的物价上涨、汇率变动，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价。 ④注：此项目为包干项目，运维期间所用到的配品配件，请在报价中做适当考虑。采购人不承担任何费用。 |
| 投标有效期 | 开标之日起60日历天 |
| 投标文件数量 | 电子投标文件：1份 |
| 投标截止时间 | 2024年12月23日09时00分（北京时间） |
| 开标时间 | 2024年12月23日09时00分（北京时间） |
| 核心产品 | 噪声监测子站 |
| 评标方法 | ☑综合评分法□最低评标价法 |
| 确定中标单位 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标单位：□是☑否 |
| 代理费 | □集中采购机构不收费 收费对象：□采购人☑中标单位 收费标准： 参照“豫招协〔2023〕002 号”文件规定收取。 |

投标人须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金300万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5.投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 南阳市财政局 。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的 货物 。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的 安装、售后等 服务。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市公共资源交易中心网”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标单位的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13.投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14.投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15.投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16.投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1.采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2.开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书或电子营业执照进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书或电子营业执照的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

### 二、资格审查

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

### 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足第一章《公开招标公告》投标人具备的资格要求 | 1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.2021年以来在经营活动中没有重大违法记录； 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔20/16〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7.遵守国家有关法律、法规、规章。 | 投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、 保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| 2 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《公开招标公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的其他资格要求 | 如有，见第一章《公开招标公告》 |  |

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1.采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（本项目为5人），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2.采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3.评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5.评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7.评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的;

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的;

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的;

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8.评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1.投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书。 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定 的除外）。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为实质性格式 的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。 |
| 7 | 报价的修正（如 有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有） |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标 人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应 评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 9 | ☑交货时间 □服务期限 | 是否符合招标要求。 |
| 10 | ☑质保期 □服务质量 | 是否符合招标要求。 |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标 人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益 情形的。 |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： - 不同投标人的投标文件由同一单位或者 个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系 人员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标 报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； - 不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： - 不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； - 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传； - 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； - 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； - 不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致； - 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的； - 不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手； - （八）其他涉嫌串通的情形。 |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的 其他无效情形。 |

2.技术审查

☑货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

□服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3.评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五.评标方法和评标标准

1.本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□其他方式，具体要求：                                 。

2.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4.确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：   投标报价最低   。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐 3 名中标候选人。

5.报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6.确定中标单位

□根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标单位。

☑采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。

7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合应提交投标文件资料数量要求的；

（6）开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；

（7）电子投标文件未使用电子营业执照认证并加密的；

（8）未在投标截止时间前完成上传的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

### 评分标准

| 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值组成（总分100分） |  | 价格部分：30分；商务部分：15分；技术部分：55分 |
| 价格部分 (30分) |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，最终得分计算保留小数点两位。 |
| 商务部分 （15分) | 投标人业绩 （3分） | 业绩是指与本项目类似的项目建设或运维项目，以提供的投标人（含所投产品制造商）合同为准，要求必须提供与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、合同内容明细、项目结算凭证（发票或银行划拨单）和中标通知书。 - 投标人或制造商有类似建设项目业绩的，得1分，最多得2分；投标人有类似运维项目业绩的，得1分。相同案例不重复计分。 注：投标人需将合同扫描上传至诚信库“企业业绩”中。 |
|  | 征信 （5分） | 投标人（含所投产品制造商）在环境质量监测与运维服务工作过程中若存在以下情况之一的扣5分： （1）投标人受到国家环境保护部（现生态环境部）、中国环境监测总站的整改通知、通报、处罚等情况； （2）投标人及法定代表人、员工（员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）违反《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，经法院判决触犯破坏计算机信息系统罪等情况。 投标文件中提供承诺函进行承诺，格式自拟。 |
|  | 售后服务 （5分） | - 在售后服务承诺中，根据质保期内服务响应时间、优惠服务承诺，供应商提供售后服务技术工程师人员配备、运维人员配备和管理调配体系等，响应时间迅速，服务人员配备较强，售后服务便利的，得5分；总体上能满足售后服务要求，但便捷性或保障能力一般的得3分，售后服务存在缺陷的，得1分；缺项不得分。 |
|  | 诚信指数 （2分） | 诚信指数高的供应商，在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，三星级的加1分，四星级的加2分； - 供应商可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据. |
|  | - 专家组认为投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，专家组应当将其作为无效竞标处理。各投标人的总报价均不得超出招标控制价。 |  |
| 技术部分 （55分） | 整体建设方案（25分） | - 建设方案（7分）：投标人提供实施方案，包括实施计划、供货、安装调试、试运行、验收等。评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行综合评定后分档打分：实施方案可行性强、程序合理规范得7分；实施方案可行性较强、程序基本合理规范得5分；实施方案可行性一般，程序不够合理规范2分；缺项不得分。 - 运维方案（7分）：投标人提供运维服务方案，包括运维计划、运维内容、质控措施、应急预防措施等。评标委员会根据投标人提供的运维服务方案进行综合评定后分档打分：运维服务方案完善、质控措施可行性强得7分；运维服务方案较完善，质控措施可行性较强得5分；运维服务方案基本齐全或有缺项，质控措施可行性一般得2分；缺项不得分。 - 质量控制与质量保证方案（7分）：投标人须对仪器设备的质量控制与质量保证作出详尽的技术方案。由评委根据投标人提供的方案进行横向比较：方案内容完整、详实可行，完全符合采购需求的，得7分；方案内容基本完整，可行性一般，得5分；方案内容不完整，可行性差，得2分；缺项不得分。 - 投标人提供详细的培训服务方案（4分）：包括不限于培训计划、培训内容、课程安排、师资安排、组织方式等。评标委员会根据投标人提供的培训方案进行综合评定后分档打分：方案针对性强、安排合理，可操作性强得4分；方案针对性较强、安排较合理，可操作性较强得2分；方案不合理或缺项不得分。 |
|  | 招标技术要求响应情况 （24分） | 1、技术指标全部满足技术要求的本项得20分； （1）1.1-1.5中内容不满足的该项不得分。 （2）“★”号指标为重要要求，如有一处不满足扣2分，扣完为止；除1.1-1.5中内容其他非“★”号指标为一般性要求，如有一处不满足扣1 分，扣完为止； （3）如有技术参数遗漏，视为不满足项，得0 分。 注：对于需提供检测报告、证明文件或证书的，投标人必须在投标文件中附上相关材料的扫描件，否则将被视为负偏离。 2.“★”重要条款标注的内容其中主要环境监测设备（全天候户外传声器、噪声采集分析单元、声源识别单元等）指标，优于招标文件指标的，1项加0.5分，最高4分。（自行核对总则规范文件，并出具相关证明材料） 评审依据： - “★”参数，需根据招标文件要求提供相关证明材料； - （2）非“★”参数，需提供检测报告或产品白皮书、产品彩页或功能截图等相关证明材料； - （3）优于招标文件指标的需提供第三方检测报告佐证。 |
|  | 专业技术力量（6分） | - 项目负责人：拟投入的负责人具有声学/电气相关专业高级工程师职称的得3分；具有声学/电气相关专业中级工程师的得1分。 - 项目运维人员：项目团队其他成员具有中国环境监测总站颁发的噪声监测与治理相关培训合格证书，每提供1人得1分,最多得3分。 - 注：须提供相应专业的职称证或培训合格证扫描件，并提供近六个月中任意一个月社会保险证明加盖投标人公章（新成立的供应商从成立之日算起，如无需缴纳社保的供应商，提供相关证明即可），不提供不得分。 |
|  | - 注：以上所有涉及的合同、中标（成交）通知书、网页截图、证书、证件、文件等证明材料，均以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，且必须在投标文件中附相应复印件并加盖单位公章，否则不得分。 |  |

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合

理的评分因素及分值。

六.中标通知及签订合同

1.中标通知

1.1 中标单位被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”上公告中标结果，同时向中标单位发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向中标单位发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2.签订合同

2.1中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(www.hngp.gov.cn)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七.质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购人联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1.开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2.各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5.投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6.投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购﹝2017﹞10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

说明：

1.合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4.政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7.当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

第六章 投标文件格式

### 一、资格证明文件格式

1.开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 采购内容 |  |
| 投标总报价 | （大写）： （小写）： |
| 供货期限 |  |
| 运维服务期 |  |
| 质保期 |  |
| 供货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其它说明 |  |

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

2.授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（姓名）：

日期：    年    月    日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3.资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的有关规定予以处理。

4.承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

5.营业执照副本或其他资格证明文件

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)

8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

9.投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

10.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：    年    月    日

11.投标人出具信用记录查询结果网页截图

12.其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：    年    月    日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

### 二、商务技术文件格式

1.投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至  项，商务技术文件第1至  项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价为以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月

2.商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏差描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

3.企业综合情况、业  绩、人员要求、项目理解、项目实施思路和工作方法、项目实施规范流程、重点、难点的解决方案、进度安排、服务能力、工作成果设定、服务承诺等

4.中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协

议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员        人， 营业收入为        万元， 资产总额为        万元 1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员        人， 营业收入为        万元， 资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责让你为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报2023年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年    月    日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号），本企业______（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

5.招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料